MONITORAGGIO CRUENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

La registrazione diretta delle pressioni intravascolari è raccomandata per tutti i pazienti in Unità Terapia Intensiva per i quali siano necessari un attento monitoraggio della P.A.

Affinché questo possa avvenire si usano dei componenti noti come sistemi sigillati che consentono l’accesso vasale sia al monitoraggio invasivo sia ai prelievi di sangue per emogasanalisi ed altri esami.

Questo presidio di monitoraggio è di fondamentale importanza in T.I.C.CH. sia per avere sempre in lettura la P.A. sia per eseguire prelievi di sangue per l’Emogasanalisi (valori respiratori ed elettrolitici).

Sostituire l’intero apparato di monitoraggio ogni 96 ore (anche se è sempre più diffuso nella pratica clinica di non sostituire più di routine l’intero apparato di monitoraggio)

Ridurre al minimo le manipolazioni e disinfettare sempre prima di accedere al sistema sono indicazioni da considerare indispensabili per una corretta gestione dell’apparato di monitoraggio.

I componenti del sistema sigillato sono composti dalle seguenti parti:

- Rubinetto n.1 – Viene usato per il campionamento del sangue, solitamente è quello più prossimale al catetere vascolare; durante il riempimento del sistema con il fluido occorre assicurarsi che non vi siano bolle d’aria nel suo interno.

- Tubature di pressione – Il catetere ed il rubinetto sono connessi al dispositivo di lavaggio ed al trasduttore mediante tubi anelatici (è importante per una buona risposta dinamica che i tubi non siano troppo lunghi)

- Rubinetto n.2 – E’ il rubinetto più a diretto contatto con il trasduttore di pressione (maggiormente usato per ottenere il processo di azzeramento)

- Sistema di lavaggio –Sistema di lavaggio a flusso continuo, serve al riempimento dell’intero sistema ed aiuta a mantenere la pervietà dello stesso attraverso la continua erogazione di soluzione grazie alla pressurizzazione della soluzione fisiologica eparinata

- Trasduttore di pressione – Sono dispositivi a resistenza che convertono le deformazioni trasmesse sul loro diaframma in segnali elettrici, questi segnali sono poi amplificati e visualizzati attraverso il display di un monitor.

OCCORRENTE:

- Kit per la P.A.

- Manicotto a pressione

- Aghi cannula

- Telino sterile

- Fisiologica (500cc o 1000cc in sacca) eparinata (1-2 cc)

- Fascia adesiva

- Siringhe da 2,5 cc eparinata e una non eparinata

- Cerotto di seta

- Batuffoli per disinfettare

- Disinfettante

- Guanti sterili o monouso

ESECUZIONE:

- Lavaggio antisettico delle mani

- Indossare guanti monouso o guanti sterili nel caso della tecnica secondo Seldinger

- Disinfezione del luogo di inserzione

- Coprire con telino sterile fenestrato

- Pungere e dopo l’inserzione fissare la cannula

- Collegare con il sistema di rilevazione collegato a sua volta con il trasduttore al monitor

- Aspirare il sangue per allontanare le eventuali bolle d’aria dal deflussore

- Tarare il livello “0” tramite il monitor

- Mettere in lettura la pressione arteriosa