PLASMA ADSORBIMENTO

OBIETTIVO di ogni singolo trattamento

Purificare 9 litri di plasma restituendolo privo di prodotti biliari ed altre tossine ma lasciando i fattori della coagulazione e quelli immunitari.

Durata trattamento sulle sei ore.

CONFIGURAZIONE CIRCUITO

Vedi manuale cap. 5.2

IMPOSTAZIONE PARAMETRI TERAPIA

- FLUSSO PLASMA:  25 / 30 ml/min

- VOLUME PLASMA:  9000 ml ( poiché la BRAUN arriva massimo a sei litri si  devono instaurare due cicli di terapia)

- TEMPO DI TERAPIA:  stabilito in automatico dalla macchina perchè dipendente dal flusso plasma (es. se flusso plasma è impostato a 25 ml/min in un’ora verranno trattati 25ml  X 60min  = 1500 ml, quindi per sostituirne 9000 ml ci vorranno 6 ore.

- POMPA SANGUE: 120 – 130 ml/min, non superare i 150 ml/min per rischio emolisi